## Pflichtencheckliste Art.9-15
KI-VO-Konformitätscheckliste — MedAssist v4 — Art. 9–15 (KI-VO EU 2024/1689)
Kanzlei Vellbruck & Partner mbB — Az. 2026-V-0427 — Stand: 05.05.2026 — Vertraulich
Artikel | Anforderung | Status MedAssist v4 | Befund (Kurzfassung) | Risikostufe | Maßnahme | Frist | Verantwortlich
Art. 9 | Risikomanagementsystem (RMS) einrichten und kontinuierlich betreiben | Nicht konform | RMS existiert, wurde seit 2023 nicht aktualisiert; 3 schwerwiegende Vorfälle 2025 nicht eingearbeitet | Kritisch | RMS vollständig aktualisieren; FMEA alle Module; Change-Control-Verfahren einführen | 30.04.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 9 | Alle Risiken identifizieren und analysieren (Art. 9 Abs. 2 lit. a) | Nicht konform | FMEA nur NLU-Modul; Dispositionsmodul und ATM fehlen; kein Bias-Risiko berücksichtigt | Kritisch | FMEA-Erweiterung auf DEM und ATM; Bias-Risikoanalyse | 30.04.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 9 | Quantitative Risikobewertung (Schadensausmaß x Eintrittswahrscheinlichkeit) | Nicht konform | Nur qualitative Beschreibung; keine Risikomatrix | Hoch | Risikomatrix implementieren | 15.05.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 9 | Tests vor Inverkehrbringen und laufend (Art. 9 Abs. 5 und 7) | Teilweise | Testbericht MA-EVAL-2024-03 vorhanden; keine klinische Validierungsstudie in Deutschland | Hoch | Klinische Validierungsstudie beauftragen | 01.04.2026 Start | CTO Krishnamurthy
Art. 10 | Datenverwaltungspraktiken Trainingsdaten (Art. 10 Abs. 1) | Nicht konform | US-Datensätze MIMIC-IV und NEMSIS ohne DSGVO-Rechtsgrundlage für EU-Nutzung | Kritisch | Rechtliche Klärung DSGVO-Grundlage US-Daten; ggf. Ersatz durch EU-Daten | 15.05.2026 | Dr. Roosendaal
Art. 10 | Repräsentativitätsprüfung für Einsatzkontext DE (Art. 10 Abs. 2 lit. f) | Nicht konform | Keine Validierung US-Datensätze für deutschen Rettungsdienstkontext; abweichende Klassifikationsschemata | Kritisch | Validierungsstudie US-Daten für DE-Kontext; Erweiterung DE-Trainingsdaten | 15.05.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 10 | Bias-Prüfung (Geschlecht, Alter, Ethnizität) Art. 10 Abs. 2 lit. g | Nicht konform | Keine Bias-Analyse durchgeführt; bekanntes Risiko bei Herzinfarkterkennung Frauen | Kritisch | Vollständige Bias-Analyse alle Datensätze | 15.06.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 10 | DSGVO Art. 9: Rechtsgrundlage für Gesundheitsdaten-Verarbeitung (Training) | Nicht konform | Art. 9 Abs. 2 lit. j DSGVO für US-Daten fraglich; interne Rechtsmeinung 2022 nicht belastbar | Hoch | DSGVO-Gutachten zur Zulässigkeit US-Datensätze | 01.05.2026 | Dr. Roosendaal
Art. 11 | Technische Dokumentation nach Anhang IV (vollständig) | Nicht konform | 11 Kategorien Anhang IV: 1 vollständig, 6 teilweise, 4 fehlend; GPAI-Komponente nicht beschrieben | Kritisch | Vollständige Neufassung Anhang-IV-konforme technische Dokumentation | 01.06.2026 | CTO Krishnamurthy / Dr. Roosendaal
Art. 11 | Integration GPAI-Dokumentation (Art. 11 Abs. 3 KI-VO) | Nicht konform | Llama-3.1 System Card nicht in technische Dokumentation integriert | Hoch | Llama-3.1 System Card einbeziehen; Fine-Tuning dokumentieren | 30.05.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 11 | Klinische Validierungsstudie (Anhang IV Nr. 9) | Nicht konform | Nur interne Tests; keine klinische Studie in deutschen Krankenhäusern | Hoch | Prospektive Studie beauftragen und in Dokumentation einbeziehen | Laufend | CTO Krishnamurthy
Art. 12 | Logging Disponenten-Identität (Art. 12 Abs. 3 lit. d) | Nicht konform (14/18 Kliniken) | Disponenten-ID wird in 14 von 18 Kliniken nicht protokolliert; direkter Verstoß | Kritisch | Roll-out Disponenten-ID-Logging alle 18 Kliniken | 30.04.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 12 | Protokollierung Modellversion im Log (Art. 12 Abs. 2) | Nicht konform | Keine Modellversionierung im Audit-Trail; bei 3 Vorfällen 2025 bereits problematisch | Hoch | Modellversionierung in ATM ergänzen | 30.04.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 12 | DEM Top-3-Alternativen im Log (Art. 12 Abs. 2) | Teilweise | Nur Top-1-Empfehlung protokolliert; nicht alle angezeigten Optionen gespeichert | Mittel | Log-Erweiterung DEM auf Top-3 | 31.05.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 12 | Datenhaltungsdauer: Abstimmung mit § 630f BGB (10 Jahre Medizin) | Klärungsbedarf | ATM: 5 Jahre; medizinrechtlich 10 Jahre — Diskrepanz nicht aufgelöst | Mittel | Abstimmung Datenhaltungskonzept med./KI-VO | 15.05.2026 | Dr. Roosendaal
Art. 13 | Einsatzbeschränkungen im Benutzerhandbuch (Art. 13 Abs. 3 lit. b) | Nicht konform | Kein ausdrückliches Verbot für Nichtdeutsch-Notrufe, Grenzfälle; Leistungsgrenzen fehlen | Hoch | Benutzerhandbuch v4.2 — Abschnitt Einsatzbeschränkungen ergänzen | 31.05.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 13 | Genauigkeitsangaben im Benutzerhandbuch (Art. 13 Abs. 3 lit. c) | Nicht konform | Accuracy-Daten aus MA-EVAL-2024-03 nicht für Betreiber zugänglich | Hoch | Accuracy-Summary in Benutzerhandbuch aufnehmen | 31.05.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 13 | Fallback-Verfahren bei Systemausfall (Art. 13 Abs. 3 lit. g) | Nicht konform | 47-Minuten-Ausfall Freiburg-Süd 2025: kein analoges Fallback-Protokoll vorhanden | Hoch | Fallback-Protokoll Manualmode entwickeln und schulen | 30.04.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 13 | Information zu Patientenrechten DSGVO Art. 22 (Art. 13 Abs. 3 lit. h) | Nicht konform | Keine Hinweise im Handbuch zu automatisierten Entscheidungen und Widerspruchsrecht | Mittel | Abschnitt Betroffenenrechte in Handbuch + Patientenaufklärung | 31.05.2026 | Dr. Roosendaal
Art. 14 | Technisch erzwungener Quittierungsschritt vor Empfehlungsübernahme | KRITISCH — 14/18 Kliniken ohne Quittierung | Schwerster Befund: de facto automatisierte Disposition in 14 Kliniken ohne dokumentierte menschliche Prüfung | Kritisch | Roll-out Pflicht-Quittierungsschritt alle 18 Kliniken — SOFORTMASSNAHME | 30.04.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 14 | Disponenten-Schulung (Kompetenzsicherung Art. 14 Abs. 3) | Nicht konform | Keine standardisierte Schulung; 2-seitige Einweisungsunterlage unzureichend | Hoch | Schulungscurriculum 4h entwickeln und rollieren | 31.05.2026 | Dr. Vellbruck-Steinheim (Koord.)
Art. 14 | Erklärbarkeit der Empfehlungen (Art. 14 Abs. 1: Verständlichkeit) | Nicht konform | Kein Confidence-Breakdown, keine SHAP-Erklärung im Dashboard; Disponent kann Plausibilität nicht prüfen | Hoch | Erklärbarkeits-Modul Dashboard implementieren | 30.06.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 15 | Genauigkeit: Recall Dringlichkeit 1 (lebensbedrohlich) > 98 % | Nicht konform | Recall 91,2 %; False-Negative-Rate 8,8 % — jede 11. lebensbedrohliche Lage unterklassifiziert | Kritisch | Modellverbesserung; Konzeptdrift-Monitoring einführen | 30.06.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 15 | Accuracy psychiatrische Notfälle > 80 % | Nicht konform | Accuracy 62,1 % — erheblich unter Benchmark | Hoch | Zusätzliche Trainingsdaten psychiatrische Notfälle; Re-Training | 30.06.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 15 | ISO/IEC 27001:2022 Zertifizierung (Cybersicherheit Art. 15 Abs. 4) | Nicht konform | Zertifikat abgelaufen 13.06.2025 — nicht erneuert | Kritisch | Rezertifizierung ISO 27001:2022 unverzüglich einleiten | 30.06.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 15 | Adversarial Testing NLU-Modul (Art. 15 Abs. 5) | Nicht konform | Kein Adversarial Testing auf KI-spezifische Angriffe dokumentiert | Hoch | Penetrationstest mit KI-Angriffsvektoren beauftragen | 30.06.2026 | CTO Krishnamurthy
Art. 15 | Test fremdsprachige Anrufer / Dialekte | Offen | Nicht getestet; erhebliches Einsatzrisiko in Kliniken mit internationaler Patientenschaft | Mittel | Testszenarien fremdsprachige Notrufe; Leistungsgrenze dokumentieren | 30.06.2026 | CTO Krishnamurthy